## 2024年度部门采购计划汇总表
珠海市第五人民医院设备采购需求表
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 备注
1 | 注射泵 | 标的名称：注射泵 标的数量：3 （台） 主要功能或目标：1.产品使用期限≥10年 ▲ 2.注射精度≤±1.8% ▲ 3.速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h 4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 5.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推 6.具备7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式； 7.彩色显示屏，电容触摸屏技术 8.支持药物库 9.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 10.压力报警阈值至少15档可调 11.压力报警阈值最低可设置50mmHg 12.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 13.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 14.整机重量不得超过2kg | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 12000
2 | 输液泵 | 标的名称：输液泵 标的数量：3（台） 主要功能或目标：▲ 1.产品使用期限≥5年 2.支持输血功能， ▲ 3.可升级肠内营养液输液功能 4.输液精度≤±5% 5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 6. 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式 7.彩色显示屏，电容触摸屏技术 8.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 9.支持药物库，可储存5000种药物信息 10.压力报警阈值至少15档可调 11.压力报警阈值最低可设置50mmHg 12.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 13.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 14.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警 15.整机重量不超过2kg |  | 14000
3 | 医用冰箱 | 标的名称：医用冰箱 标的数量：2（台） 主要功能或目标：用于血液制品低温储存： 1.低噪音，冷藏，2-8℃可调；2.温湿度双显；3.温湿度精度0.1℃；4.风循环制冷；5.有报警功能；6.单门，容量≥198L |  | 9900
4 | 医用冰箱 | 标的名称：医用冰箱 标的数量：1（台） 主要功能或目标： 1.>300L；2.低噪音，冷藏，2-8℃可调；3.不锈钢内胆；4.分上下两层，温度单独显示和设置，有报警系统，带脚轮，便于移动。 |  | 9900
5 | X射线防护屏 | 标的名称：X射线防护屏 标的数量：2（台） 主要功能或目标： 骨科手术X射线拍片防护，配置包括铅当量、观察窗、脚轮、双门。主联底前面设有转向轮，便于调整和移动。 |  | 32000
6 | 胰岛素泵 | 标的名称：胰岛素泵 标的数量：2（台） 主要功能或目标： 基础参数;电机、屏幕显示、储药器容量:3mL、胰岛素选择:0U-100/m1、装药自动定位读数功能、背景光、屏幕显示胰岛素余量、屏幕显示电池余量、屏幕显示基础曲线、基础率分段、基础率输注最小时段、基础率输注方式、基础率设置范围:0.1U~4U、临基率方式、临基率范围:0%~ 250%(间隔25%)、大剂量设置范围:0.1U~87U、大剂量输注速度;约10U/分钟 、大剂量设置增量;0.1U(0-10U)，1U(10-87U)、预设餐前量、上次餐前量显示、日总量回顾、基础量回顾、大剂量回顾排气回顾、报警回顾、报警方式、电池、内部时钟、安全防护设定、功能及配置要求要求并不限于胰岛素泵腰带式皮套、腰挂式卡扣套、硅胶套、布挂袋、沐浴袋、电池盖、电池盖切匙。 |  | 39000