## 2025年度部门采购计划汇总表
珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 备注
1 | 高千伏DR | 标的名称：高千伏DR(数字化医用X射线摄影系统) 标的数量：1 （台） 主要功能或目标：1 设备用途说明;用于头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位的数字X线摄影系统。系统为非悬吊。 2 数字化平板探测器 2.1 类型;非晶硅碘化铯，移动便携式(可以移出检査床或胸片架实现各种特殊角度摄影) 2.2 数量;1 块 3 球管 3.1 功率:小焦点≥20KW 大集点≥50KW 3.2 阳极热容量:≥310KHU 3.3 双焦点:≤0.6mm(小焦点)/1.2mm(大焦点) 4 高频高压发生器 4.1 输出功率:≥50kW 4.2 摄影 kV 调节范围:≥40~150KV 4.3 曝光时间范围:≥1ms-10s 5 滤线栅(两块) 5.1 栅质;铝基栅 5.2 栅密度:≥103LP/inch 5.3 栅格比:≥10-1 5.4 栅焦距:100cm(摄影床用)/180cm(胸片架用) 6 摄影床 移动式非固定 7.配置立式胸片架 8 图像采集及处理工作站 8.1 显示器:21 寸液晶监视器 8.2 配置;CPU; 酷睿i7；内存:>16G;硬盘:>1T 8.3 具备编辑、管理本地病人检查资料功能 其它配套设施;稳压器一台、铅衣服一套，预控评检测。 9.保修≥3年 | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 500000
2 | 超声诊断仪 | 标的名称：超声诊断仪 标的数量：1（台） 主要功能或目标： 1.用途说明:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 2.1. 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 2.2.≥21寸高分辨率彩色液晶显示器 2.3.≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏 2.4腹部探头、浅表探头、腔内探头、心脏探头各1把 2.5.配套检测软件 3.1解剖M型模式(≥2条取样线，提供证明图片) 3.2扩展成像(要求凸阵、线阵、容积探头可用，提供证明图片) 3.3支持移动终端系统:超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑，方便医生会诊。3.4多种导出图像格式:动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 4.1耦合剂加热器 4.2.探头放置架大于或等于6个，每个探头放置架左右可换 4.3.支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 4.4.支持脚踏开关 4.5.支持生理信号:ECG 5.保修≥3年 |  | 350000
3 | 血液透析滤过机 | 标的名称：血液透析滤过机 标的数量：1台双泵+5台单泵 主要功能或目标：治疗功能:1.具有碳酸氢盐透析功能、单超、透析与单超自由组合的序贯治疗、On-lineHDF治疗模式等，可用碳酸盐干粉、浓缩液以及连接中心供液系统等。2.机器使用期限≥10年或者≥30000小时。3.所用耗材均为通用耗材，无专用耗材。4.血泵管路全部开放：可使用不同直径透析管路，管径8-10mm。5.具备碳酸氢盐干粉自动配制系统。有B液干粉桶装置。6.配置彩色液晶显示屏，屏尺寸≥15英寸，中文操作界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。7.具备无创血压监测功能，可对血压进行监测与报警。8.具有数据传输装置、有数字化计算机信息网络接口及配备通讯组件。可接入LIS系统。 9. 保修≥5年 |  | 800000