## 2025年度部门采购计划汇总表
珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 备注
1 | 血液透析滤过机 | 标的名称：血液透析滤过机 标的数量：1台双泵+5台单泵 主要功能或目标：治疗功能:1.具有碳酸氢盐透析功能、单超、透析与单超自由组合的序贯治疗、On-lineHDF治疗模式等，可用碳酸盐干粉、浓缩液以及连接中心供液系统等。2.机器使用期限≥10年或者≥30000小时。3.所用耗材均为通用耗材，无专用耗材。4.血泵管路全部开放：可使用不同直径透析管路，管径8-10mm。5.具备碳酸氢盐干粉自动配制系统。有B液干粉桶装置。6.配置彩色液晶显示屏，屏尺寸≥15英寸，中文操作界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。7.具备无创血压监测功能，可对血压进行监测与报警。8.具有数据传输装置、有数字化计算机信息网络接口及配备通讯组件。可接入LIS系统。 9. 保修≥5年 | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 800000 | 清单中所列参数和配置仅为参考，调研后有调整的可能，希望供应商以最优的技术参数及配置参与调研。