## 2025年度部门采购计划汇总表
珠海市第五人民医院设备采购意向公开表
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 （填写到月） | 备注 | 商务要求
1 | CT球管 | 标的名称：CT球管 标的数量：1（支） 主要功能或目标：匹配佳能CT（型号AQUILION/PRIME TSX-303A ）,具体见招标公告。允许进口产品参与。 | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 980000 | 2025-02-01 | 招标采购 | 后续见招标文件
2 | 动态血压计 | 标的名称：动态血压计（国产） 标的数量：2台 主要功能或目标： 1、可穿戴上臂式佩戴，一体式无充气管路设计，体积小，重量轻。 2、65X25cm OLED 显示屏，彩色显示，带前后翻页按键，可显示屏回看数据。 3、特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。 4、测量失败后，有自动重测功能 5.运行维护成本低。保修期3年以上（含1年）。 |  | 33000 | 2025-02-01 | 院内询价采购 | 1.提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供； 2.售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作； 3.设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。 4.日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态； 5.在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。 6.承担连接医院现有信息端口费用。 7.货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。 8.国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。
3 | 医用绝缘检测仪 | 标的名称：医用绝缘检测仪（国产） 标的数量：1台。 主要功能或目标： 1.是用于医院消毒供应中心、手术室、内镜室等科室现场对有源医疗器械进行内外绝缘或通断检测的专用检测仪器。输出电压：0~4900V 可调； 2.输出电流：＜0.1mA； 3.≥2.8寸真彩色液晶显示屏，超大字体显示，触摸操作界面，触摸屏操作控制； 4.便携式设计，体积小，整机重量≤2Kg 5.可预设≧4 个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要； 6.具备高压测试时间设置功能，可根据实际需要在 2～20 秒内设置高压可持续时间； 7.具备高压放电时间连续 2～20 秒可调，可根据探测要求预置放电时间； 8.具备声、光、影等多种方式同时报警提示，漏电检测提示闪烁，检测完成后自动语音播报检测结果(音量可调) 9.具备休眠功能； 10.配件齐全（绝缘检测箱U型检测头、探测刷、鳄鱼夹、连接线、防护腕带等）手持式。 11.整机保修3年以上。 |  | 35000 | 2025-02-01 | 院内询价采购
4 | 热风吹干系统 | 标的名称：热风吹干系统（国产） 标的数量：1套 主要功能或目标：适用于消毒供应室内窥镜等手术器械清洗、干燥。 1.控制系统:采用微动集成式控制，数码显示，可观察实时参数及温度: 2.自动恒温，常温~80℃可调节: 3.电源:220V 4.压力可调:0~0.8MPA 可调: 5.风量压力可根据用户需要调节; 6.气枪:采用一体式枪式手柄: 7.气流量:≥60L/min 8.一体移动型，安装位置自由 9.基础配置：主机1台(包括:干燥气枪2把、气源管路、电源线)、医用洁净气源1台(无油静音空气压缩机) 10.所投产品属国家强制检定的工作计量器具，首次检定费用由中标方承担。 11.整机保修3年以上。 |  | 30000 | 2025-02-01 | 院内询价采购
5 | 压力蒸汽快速生物阅读器 | 标的名称：压力蒸汽快速生物阅读器（国产） 标的数量：1台 主要功能或目标：快速判读结果、确保灭菌物品快速安全放行，同时兼容压力蒸汽及过氧化氢耗材。具体见采购文件发布。 1.≤60分钟快速并准确判读结果； 2.同时兼容压力蒸汽及过氧化氢耗材； 3.工作温度：60℃±2℃； 4.≥7寸全彩触摸屏，可实时显示指示剂的培养状态、温度及时间等信息； 5.自动通过声光提示判读的结果，出现机器故障会报警提示； 6.可储存≥1000条记录，可连接电脑长久保存并按要求查询，断电后有数据记忆功能，开放通讯接口； 7.需4-8个孔位； 8.配置：压力蒸汽灭菌快速生物阅读器主机1台（≥7寸全彩触摸屏），电源适配器1个。 9.整机保修3年以上。 |  | 25000 | 2025-02-01 | 院内询价采购